网上竞价采购文件

网上竞价编号：FXZB-2022141

项  目 名 称：细胞生物学专用设备项目

采   购   人：福建技术师范学院

福建方兴招标代理有限公司

二〇二二年十二月

地址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层       邮  编：350001电话：0591-87278256                             传  真：0591-87278232

Http://www.fjfxzbdl.com                       E-mail：fxzb178@163.com

- 目   录

一、竞价须知	3

二、竞价内容及要求	11

三、采购合同	20

四、报名材料格式	26

五、报价文件格式	45

关于网上竞价线上报名、竞价流程： 第一步：请各潜在报价人登录【福建方兴招标代理有限公司网站（http://www.fjfxzbdl.com/）】首页进行竞价供应商注册； 第二步：供应商注册审核通过后，登录供应商后台针对该项目报名； 第三步：待报名文件审核通过后，供应商在规定的竞价时间内登录供应商后台针对该项目进行竞价（仅一次报价机会）。 未按以上要求操作的，将导致竞价无效。

（一）采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 允许进口 | 数量 | 合同包预算（元） | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 细胞生物学专用设备项目 | 否 | 1批 | 386600 | 3866 |

（二）合格的竞价报价人

1、有能力提供本竞价文件所述细胞生物学专用设备项目、符合下述规定条件的境内企业法人。须提供合格有效的企业营业执照复印件。

2、竞价承诺书。

3、报价人的资格声明。

4、法定代表人授权书（若有）。

5、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。

6、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料。

7、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料。

8、报价人提供2021年度经审计的财务状况报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)；或者提供基本开户银行出具的资信证明。

9、报价人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

10、竞价保证金凭证复印件。

11、本项目拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人参与报价。

12、竞价内容及要求部分响应文件（报价人按竞价文件中“二.竞价内容及要求”的要求逐条做出响应）。

13、本项目为专门面向中小企业的项目，标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”，供应商提交的承诺函应为《中小企业声明函》(货物)，该函填写的采购单位名称为福建技术师范学院。

（三）报名及递交材料须知

1、报价人应在报名截止时间前在福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台上注册，并针对该项目报名（请潜在报价人前往福建方兴招标代理有限公司网站本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件）。

2、按“（二）合格的竞价报价人”要求中所列材料并逐页加盖报价人公章，在上传报名材料截止时间前上传报名材料报名文件，报名材料未按以上要求提交的报价人，将导致其竞价资格被拒绝。

3、材料上传后进行审核，审核通过后方可在竞价平台上竞价。

4、报价人报名时间：2022年12月16日起至2022年12月21日17:30止(北京时间)。

5、报价人上传报名审核材料的时间为2022年12月16日起至2022年12月21日17:30止(北京时间)，报价人应在此之前将报名材料上传至福建方兴招标代理有限公司网站（http://www.fjfxzbdl.com/），逾期上传的或不符合规定的报名材料将审核不通过。

6、竞价时间：2022年12月22日09:00起至2022年12月22日09:30止(北京时间)，报价前建议提前半小时登入网上竞价平台，在报价期间因网站或系统等原因造成无法报价由报价人自行负责。

（四）报价须知

1、本次采购的货物、服务或工程为国内供货商。

2、一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

报价人有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

3、报价人根据竞价文件要求自行编制和上传有效的报价文件（应与纸质报价文件一致），应包含竞价文件要求的所有材料（不限于竞价文件提供的格式）。

在网上竞价截止时间前电子报价文件应按上述要求上传相关材料，未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。

在网上竞价截止时间前上传电子报价文件内容（含品牌、技术参数、服务要求等）。

4、报价人竞价报价的货物必须符合网上竞价文件的要求，报价文件的“报价一览表”中的项目内容（如技术要求、详细配置、售后服务）完全符合网上竞价要求的参数，带有范围值的参数必须写明实际响应数值，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价），若照抄竞价文件技术要求，出现可选性报价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效。

5、网上竞价公告载明的要求中涉及的报价人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。

6、本次竞价所投产品如有属政府强制采购节能产品的【节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等】，报价人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，报价人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件）及《节能产品政府采购品目清单》内所对应品目页面的复印件，认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准。未按此要求的，网上竞价无效。

7、本次竞价所投产品若有属强制3C认证的，报价人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书或在报价文件中提供3C认证证书复印件。未按此要求的，网上竞价无效。

8、竞价人报价应包含本次采购项目提供货物、服务或工程，以及可能发生的费用，应包括服务内容、运输、保险、采购保管、产品检验检测、备品备件、税收、售后服务、培训、专用工具、验收等项目相关的一切费用。

9、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE 浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。

10、竞价成交人根据竞价文件要求自行编制的纸质报价文件，应包含竞价文件要求的所有材料（不限于竞价文件提供的格式）。报价文件须装订成册，正本须逐页盖章、副本可用正本的复印件，正、副本如有不一致，则以正本为准。正、副本均须封面加盖公章，并加盖骑缝章，在领取成交通知书时递交一正二副纸质报价文件（此报价文件除报价内容外，应与报名文件的实质性内容一致）。

（五）竞价准则

1、福建方兴招标代理有限公司将采购人提出的采购需求在福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、福建技术师范学院官方网站（https://www.fpnu.edu.cn/xwgg/tzgg.htm）上发布竞价公告。在报价时限截止前，符合采购需求的潜在供应商通过福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）进行竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者中标）。

2、竞价过程中，每个报价人只有一次报价机会，各个报价人之间不做报价高低限制,超过最高总价限价或最高单价限价，按无效报价处理。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内在福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台上进行报价，直到竞价截止时间为止。

4、最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的报价文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①报价人在竞价平台提交报价后上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以报价人在竞价平台提交的报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第六条第3款规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

5、报价人应遵守采购相关法规，若报价人违反规定，将按有关规定处理。

（六）竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，福建方兴招标代理有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、福建技术师范学院官方网站（https://www.fpnu.edu.cn/xwgg/tzgg.htm）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、网上竞价公告期满，若无三个（含）报价人参与报价，或参与竞价的报价人报价不符合上述规定的，网上竞价无效。

3、采购单位在提出采购需求时指定品牌、型号的，须在采购单位指定的品牌、型号范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

4、报名文件审核通过或是报价最低不作为最终成交的保证。报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在报名文件审核过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购单位有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购单位的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购单位造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（七）竞价报价偏差

1、重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）报价文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

（3）不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）不符合服务和商务（售后）要求；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

报价文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

2、细微偏差。报价文件在实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

对存在细微偏差的报价人要求在审核结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该报价人的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该报价人不予推荐为成交候选人。

3、审核时依据报价人的全部报价材料，对照竞价文件要求进行审核，逐一核对报价人提交的证明材料。资格条件和不响应技术商务要求的即为无效报价的实质性条款，须按照竞价文件要求提供证明材料；未提供证明材料的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不符合；对报价描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；其他条款，对报价描述和证明材料不一致的，要求报价人进行书面澄清，并以不利于报价人的内容为准进行审核。报价人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。报价人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；报价人未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

（八）竞价保证金

1、报价人须在递交报名审核材料截止时间前提交竞价保证金（见《采购标的一览表》）（注明FXZB-2022141保证金）。

竞价保证金缴交银行帐号：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：中国农业银行福州鼓屏支行

账  号：1300 3101 0400 15896

2、未成交的报价人，在结果公告发布后5个工作日后即可无息退回。成交人在交货验收后，须向福建方兴招标代理有限公司提供采购合同一份，福建方兴招标代理有限公司财务即可无息退付竞价保证金。

3、无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

4、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

（九）签订合同

1、签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的报价文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权没收竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

2、签订时限：自成交通知书发出之日起15个日历日内。

3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

4、采购人与成交人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

5、采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、成交人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在竞价文件中未予列明）。

7、有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

①除不可抗力外，因成交人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

②未按照竞价文件、报价文件的约定签订采购合同。

※若上述竞价保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则成交人还要承担相应的赔偿责任。

（十）代理服务费

1、本项目代理服务费：按中标金额的1.0%收取。最低不低于1000元，最高不高于2500元。

2、代理服务费的缴纳方式：

1）成交人应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。

2）代理服务费以银行转账方式交纳。

3、代理服务费缴交账号：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：兴业银行总行营业部

账  号：1170 1010 0100 0032 02

（十一）采购人联系方式

采购人：福建技术师范学院

地  址：福建省福清市龙江街道校园新村1号

联系人：苏老师

联系方式：0591-85260230

（十二）采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层

邮  编：350001

电  话：0591-87278256

联系人：陈怡、周雨晨

- （一）项目概况

1、竞价内容一览表

金额单位：元/人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及要求 | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 多通道超声波破碎仪 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 85000 |
|  | 1-2 | 组织研磨仪 | 2台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 110000 |
|  | 1-3 | 细胞培养箱 | 2台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 58000 |
|  | 1-4 | 低温摇床 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 68000 |
|  | 1-5 | 隔水式恒温培养箱 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 12000 |
|  | 1-6 | 液氮罐 | 2台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 13000 |
|  | 1-7 | 金属浴 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 6000 |
|  | 1-8 | 磁力搅拌器 | 3台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 17400 |
|  | 1-9 | 细胞摇床 | 2台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 9700 |
|  | 1-10 | 蓝光切胶台 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 3800 |
|  | 1-11 | 微孔板离心机 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 2000 |
|  | 1-12 | 旋转混合仪 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 1000 |
|  | 1-13 | 蛋白胶片观察灯 | 1台 | 详见本章“技术参数及相关要求” | 700 |

注：1、投标人的报价不能超过最高总价限价，否则按无效报价处理。

2、投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3、总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交付使用后所有可能发生的费用，包括设备的制造和供应、安装、运输、装车、保险、卸货、技术资料费、包装、安装防护、预埋、质量保修期内的设备维护费、系统调试费、验收费、税金、系统安装材料费、 人工费、采购代理服务费以及售后服务等费用及合同中可能出现的索赔和变更。

- 技术参数及相关要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多通道超声波破碎仪 | - 频率：20KHz±0.5； - 变幅杆数：≥8支； - 破碎容量：1-20 ml； - 功率可调：1-100%； - 变幅杆：≥Φ6 mm； - 工作模式：间隙/连续； - 脉冲：0.1-99.9 s可调（间隙/工作）； - 温度传感器：有； - 存储数据：≥20组； - 隔音箱：有； - 操作方式：触摸控制； - 显示内容：温度，功率，脉冲模式和时间等7种显示； - 保护装置：自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示。 |
| 2 | 组织研磨仪 | - 时间设定: 1(秒)-9999(秒)； - 频率设定: 振荡300-2100转/分（10-70HZ）； - 可存储数据：≥20组数据； - 夹具行程: ≥34mm（垂直）； - 适配器处理容量: 2ml适配器48孔；5ml适配器12孔；5ml适配器24孔； 2ml适配器24孔；10/15/25/50/100ml研磨罐；冷冻适配器等； - 标准配置：可选至少2款适配器； - 研磨方式：湿磨、干磨、预冷冻磨研磨珠：标配φ3mm 不锈钢钢球（500 颗）与 φ6mm 不锈钢钢球（500 颗）； - 显示方式: ≥5.7寸TFT触摸； - 保护: 开盖保护，紧急制动功能； - 10.具备冷冻功能； - 11制冷温度范围：-50℃-0℃。 |
| 3 | 低温摇床 | 1.控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）； 2.显示方式：≥5.6吋触摸式显示屏； 3.对流方式：强制对流式； 4.振荡方式：回旋式； 5.工作室（个）：≥2（可叠加），可放置5000ml的三角烧瓶，配有静态养搁板，可动态静态培养同时使用； 6.空气循环 ：≥360(M3/h)； 7.编程设定：可实现反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定； 8.控制范围（℃）：4~60； 9.温度分辨精度（℃）：≤0.1； 10. 温度波动度（℃）：±0.1（37℃时）； 11. 均匀度（℃）：≤±0.5（37℃时）； 12.振荡振幅（mm）：0~30无极可调； 13.转速范围（r/min）：30~300； 14.转速精度（r/min）：±1； 15.紫外强度 (mW/m2)：≥400； 16.噪音水平 dB（A)：≤65； 17.制冷功能：空冷式、无霜运行； 18.加速度：柔性慢启动； 19.摇板数量（块）：≥2； 20.摇板尺寸（mm)：≥500*420； 21.容积/单元（L)：≥120； 22.每单元最大装瓶量（ml*支）：≥250*23或500*14或1000*9或2000*6或3000*4或5000*2； 23.内胆尺寸/单元（长*宽*高）（mm)：≥570*505*418； 24.外型尺寸（长*宽*高）（mm)：≤840*710*1550。 |
| 4 | 细胞培养箱 | - 温控范围：环境温度+5℃~60℃； - 温控精度：0.1℃； - 温度均匀性：±0.3℃ (在37℃下)； - 有效容积：≥191L； - CO2传感器：NDIR (非扩散型红外线传感器)； - CO2浓度控制范围：0-20%； - CO2浓度控制精度：≤0.1%； - 开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (在37℃下)； - 开门30s重启后CO2浓度恢复时间：≤6min (在5%浓度下)； - 温度报警：可设置； - 浓度报警：可设置； - 加湿类型：自然增湿； - 最大湿度：95%（在37℃下）； - 灭菌方式：90℃湿热灭菌； - 显示方式：LED； - 噪音等级：≤53dB； - 内腔工作高度：≥705mm； - 保温形式：气套； - 可放置隔板数量：≥13个； - 标配隔板数量：≥4个； - 开门方式：右开； - 来电自动恢复功能：是。 |
| 5 | 隔水式恒温培养箱 | - 控制方式：模糊逻辑控制技术； 2.加热方式：水套式； 3.显示方式： LCD； 4.送风方式：顶部微风循环； 5.箱门数量： ≥2扇（内置观察玻璃内门）； 6 调温方式：定值、步调可选； - 7.段数/步数：≥10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步，每步时间 1~999（分）； - 8.温度控制范围 （℃）：室温+5~60； - 9.温度分辨精度 （℃）： 0.1； - 10.温度波动度（℃）： ≤±0.5； - 11.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）； 12.安全功能： 有自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护； 13. 有来电恢复、参数记忆、温度表示校正； - 14.容量（L）≥160； 15. 搁板数量（块）： 2~4层。 |
| 6 | 液氮罐 | - 几何容积≥30L； - 口径≥90mm； - 高度≥680mm； - 静态蒸发率≤0.23L/天； - 静态保存期≥136天； - 提筒外径≤70mm； - 提筒数量≥6个。 |
| 7 | 金属浴 | - 控温范围：-10℃—100℃； - 控温精度：±0.3℃； - 模块温度均一性@40℃：±0.3℃； - 温度稳定性@100℃：±0.3℃； - 定时时间：0-99h59m； - 显示精度：0.1℃； - 升温时间：≤15min (从20℃升至100℃)； - 制冷时间：≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测)； - 功率：≤150W。 |
| 8 | 磁力搅拌器 | - 搅拌点位数目：≥1个； - 最大搅拌量 (H2O)：10L； - 电机输出功率：1.5 W； - 旋转方向：左； - 转速控制：刻度0-6； - 速度范围：100-1500 rpm； - 搅拌子最大长度：80 mm； - 工作盘材质：陶瓷； - 工作盘外形尺寸：180 × 180 mm； - 允许环境温度：5-40 ℃； - 允许相对湿度：80%； - 电压：230V； - 频率：50/60 Hz； - 仪器输入功率：30W。 |
| 9 | 细胞摇床 | 1.转速：50-300rpm； 2.定时范围：1min-99h59min； 3.数码显示：时间+转速； 4.电机参数：直流无刷电机； 5.蜂鸣提示：有； 6.功率：≥30W； 7.托盘：多种类型托盘可选,标配330mm × 430mm。 |
| 10 | 蓝光切胶台 | - 光源：470nm蓝色LED灯，底部透射，非侧面照射光源； - 光源调节：亮度10-100%可调（触摸调节）； 3. 透射面积：17cm*13cm，表面钢化玻璃，耐磨耐腐蚀； 4. 防护盖为琥珀色滤光片，可0~101°调节角度，能单手操作； 5. 尺寸（长*宽*厚）：≤204mm * 210mm * 32mm。 |
| 11 | 微孔板离心机 | 1.最高转速：≥2500Rpm； 2.时间设置：1-99min/1-99s（可切换分秒显示）； 3.相对离心力：≥500g； 4.加速时间：≤20秒（0-2500Rpm）； 5.刹车时间：≤10秒（2500-0Rpm）； 6.支持开盖停机； 7.支持短运行； 8.配有不少于2块标准PCR微孔板。 |
| 12 | 旋转混合仪 | 1.转速：≥2800转/分； 2.工作方式：连续、点触、调速； 3. 工作台：碗型、平板型可调换； 4.外形尺寸：≥170×120×170mm。 |
| 13 | 蛋白胶片观察灯 | 1.适用长28cm、宽18cm以内的蛋白电泳凝胶观察； 2.内装冷光源灯管，不产热。 |

- （三）商务条件

1、交付地点：福建省福州市福清市龙江校园新村1号（采购人指定地点）。

2、交付时间：合同签订后 (60) 天内交货，安装调试完毕。

3、交付条件：验收合格并交付使用。

4、支付方式：成交人按照竞价文件要求提供合格设备，经采购人验收合格后，持有正式发票和用户所开具的验收合格证明支付合同款的100%。

5、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：3%。说明：成交人在合同签订前3日内，缴交合同总金额的3%作为履约保证金（本项目为专门面向中小企业的政府采购项目），该履约保证金在质保期满后无息退回成交人。若在此期间出现违约和质量等问题，从履约保证金中扣除由此产生的相应费用，履约保证金不足赔偿的，采购人有权追偿。

6、验收

6.1 验收标准：成交人所提供的设备保证是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。若发现原包装破损或货物主要技术参数不符合采购要求，采购人有权不予接收，并要求成交人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、竞价文件、报价文件等有关内容进行验收。成交人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料符合中国相应有关标准、规范要求。货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。

6.2 验收流程

6.2.1 到货检验：货物送抵采购人指定地点后，经成交人申请，采购人按合同所约定的货物清单进行开箱检验，对货物的品牌、外观、规格、数量、配件进行清点和检验。成交人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料(包括但不限于布线图、设备配置文档等)、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

6.2.2 安装调试验收：货物安装调试完毕且试运行正常后，经成交人申请，采购方按照《福建技术师范学院物资设备验收、入库管理细则》组织验收，采购方须按合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他进行验收，成交人必须在验收现场提供必要的技术支持。

6.3 关于验收的其他约定

6.3.1 在验收过程中，采购人可以根据需要第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

6.3.2 因验收所产生的一切费用由成交人承担，包括但不限于因聘请第三方专业机构及专家而产生的劳务费、住宿费等。

6.3.3 验收结果经成交人和采购人双方签字并盖章确认后生效。

6.3.4 货物虽经验收合格，但在成交人承诺的质量保证期内，采购人发现货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，成交人应无条件免费更换，并无条件重新检测、调试直至验收合格交付使用。采购人有权凭有关证明文件向成交人提出索赔。

7、质保、售后服务等

7.1 运输和包装要求

7.1.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

7.1.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交人负责。

7.1.3包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

7.1.4货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交人提交具体清单给采购人确认。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

7.1.5成交人负责将所有货物免费送至采购人地点。

7.2、安装和调试

7.2.1合同签订后，成交人将安装所须要求和水、电、气要求通知采购人。

7.2.2由成交人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，成交人会在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

7.2.3成交人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

7.2.4成交人会在合同签订时向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

7.2.5设备到达最终用户现场后，成交人的工程师到采购人的现场安装设备，同时会向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

7.2.6设备进场后，成交人会在接到采购人安装通知后一周内安装调试完毕并交付使用。

7.3、售后服务

7.3.1成交人须提供合格的产品，承诺免费保修一年，自验收合格之日起计算。

7.3.2免费保修期内，免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在免费保修期内设备运行发生故障时，成交人在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则会先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由成交人承担。免费保修期内成交人有责任对设备进行不定期的巡查检修。在免费保修期内出现产品质量问题(同一故障发生二次)，采购人则有权要求免费更换产品，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

7.3.3 免费保修期满前1个月内成交人应负责对产品进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证产品正常试用。

7.3.4免费保修期结束后，收到采购人通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。更换配件时只能收配件（包含试剂、耗材、耗品）成本费，并承诺优惠程度，免收人工服务费，成交人必须提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件清单及价格清单(如果有的话) 。

7.3.5 成交人应根据采购人指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。

7.3.6 成交人应提供详细的服务承诺且不得低于原生产厂家的质保规定。

7.3.7 成交人应针对本项目提供详细、明确、具体的日常维护和应急解决方案，应据自身的实际情况提供详细具体的售后服务方案。成交人认为有利于采购人的其他条款应单独列明。

8、技术资料

8.1成交人应提供的技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新，其费用应包括在投标总价内）：

（1）产品技术说明书；

（2）安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；

（3）操作手册；

（4）维修手册（含设备线路图）；

（5）出厂明细表（装箱单）；

（6）产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

（7）出厂检验报告、质量认证书和合格证书；

（8）合同中规定的其他资料。

8.2专用工具、特殊工具与配品配件

8.2.1专用工具：成交人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(如果有的话，清单附在报价文件中)。

8.2.2特殊工具：成交人应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在报价文件中提供，其费用包括在投标总价中。

8.2.3备品备件：成交人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话)，其费用含在投标总价中。

9、违约责任

9.1若成交人未按照合同约定提供货物，采购人有权拒收货物，已经接收的，成交人应自接到采购人通知之日起10日内予以退货或换货，由此产生的一切费用由成交人承担；与此同时，成交人应按照合同总金额的30%向采购人支付违约金。

9.2成交人不能按时交付货物的，每逾期1日，应按合同总金额的3‰的标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除合同，要求成交人恢复原状或者采取其他补救措施，并要求成交人按照合同总金额的30%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人还有权要求成交人赔偿采购人损失。

9.3成交人未经采购人同意单方面终止合同的，成交人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应按照本合同总金额的30%向甲方违约金。

9.4本合同项下采购人的损失范围包括但不限于案件受理费、律师代理费、诉讼保全费、鉴定费、交通费、可预期利益、罚款、相关赔偿或补偿等。因成交人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

10、知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商 标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

11、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交人双方友好协商解决。协商不成的，可通过下列途径之一解决：

£ 提交仲裁委员会仲裁，具体如下：向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁。

R 向人民法院提起诉讼，具体如下：向福清市人民法院提起诉讼。

12、技术培训

12.1成交人应派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员进行使用操作、维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除。成交人委派的专业技术人员所需费用均由成交人承担。其中，报价文件、竞价文件对培训有专门承诺的，一并参照执行。

（四）其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本章内容必须全部满足，否则按无效报价处理。

3、本项目成交人与采购人签订合同时须使用福建技术师范学院合同范本，具体详见三、采购合同，合同范本各条款的详细内容要求请成交人自行查看。

# 采购合同

福建技术师范学院

货物类政府采购合同范本

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件、投标文件填列相应内容。

甲方：福建技术师范学院

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为           的细胞生物学专用设备项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：无。

2、合同标的

| 合同包号 | 品目号 | 品目编号及品目名称 | 货物名称 | 品牌 | 数量 （单位） | 单价 （元） | 金额 | 产地类型 | 规格型号、技术性能等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、合同总金额

合同总金额（含税）为：人民币大写       元整（¥      .00）

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：

R供货时间：合同签订生效之日起 60 日内

R安装调试时间：货到甲方指定地点后    日内

4.2交付地点：甲方指定地点：                 。

4.3交付条件：货物经验收合格后。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

5.2合同标的的其他相关内容详见本项目相关文件。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.1.1 检验依据

货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合货物制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及货物出厂标准，以及本项目招标文件要求的技术要求。

6.1.2验收流程

£到货检验：货物送抵甲方指定地点后，经乙方申请，甲方按本合同所约定的货物清单进行开箱检验，对货物的品牌、外观、规格、数量、配件进行清点和检验。乙方应提供相应的货物资料：                   ；

£安装调试验收：货物安装调试完毕且试运行正常后，经乙方申请，甲方按照《福建技术师范学院物资设备验收、入库管理细则》组织验收，甲方须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

6.1.3关于验收的其他约定

- 在验收过程中，甲方可以根据需要第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料

- 因验收所产生的一切费用由乙方承担，包括但不限于因聘请第三方专业机构及专家而产生的劳务费、住宿费等；

- 验收结果经甲乙双方签字并盖章确认后生效；

- 货物虽经验收合格，但在乙方承诺的质量保证期内，甲方发现货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□邀请。

R不邀请。

7、按照招标文件的规定，选择下列方式支付合同价款：

R一次性付款

货到甲方指定地点，且经甲方验收合格后，见票付清全款。

□分期付款

1）自本合同签订之日起【】个工作日内，甲方支付合同总金额的【】%做为预付款，即【】元（大写：【】，人民币元，下同）；

2）自货物调试验收合格之日起【】个工作日内，甲方应支付合同总金额的【】%，即【】元（大写：【】，人民币元，下同）；

8、履约保证金

乙方在签订合同前应向甲方缴纳合同总金额   %的履约保证金（¥    .00），该履约保证金于质量保证期满且乙方无违约的前提下无息退还。

9、合同有效期

£    年，自本协议签订生效之日起至    年    月    日

R自本协议签订生效之日起至合同义务履行完毕之日止

10、违约责任

10.1若乙方未按照合同约定提供货物，甲方有权拒收货物，已经接收的，乙方应自接到甲方通知之日起【10】日内予以退货或换货，由此产生的一切费用由乙方承担；与此同时，乙方应按照本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

10.2乙方不能按时交付货物的，每逾期1日，应按合同总金额的3‰的标准向甲方支付日违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，要求乙方恢复原状或者采取其他补救措施，并要求乙方按照合同总金额的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿甲方损失。

10.3乙方未经甲方同意单方面终止合同的，乙方除了应向甲方赔偿因合同终止导致的损失外，还应按照本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

10.4本合同项下甲方的损失范围包括但不限于案件受理费、律师代理费、诉讼保全费、鉴定费、交通费、可预期利益、罚款、相关赔偿或补偿等。因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

11、知识产权

11.1乙方提供的合同标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的合同标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究乙方相应的违约责任。

12、解决争议的方法

在本协议履行过程中，如产生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可通过下列途径之一解决：

£ 提交仲裁委员会仲裁，具体如下：向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

R 向人民法院提起诉讼，具体如下：向福清市人民法院提起诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

14.1货物主要技术参数要求（请按品目详细列明）

【根据招标文件/投标文件相应内容进行填写。】

14.2质量保证期及售后服务

如无特别说明，质量保证期自安装调试验收合格之日起计算。【根据招标文件/投标文件相应内容进行填写。】

15、其他约定

15.1合同附件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式柒份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执伍份、乙方执贰份，具有同等效力。

15.5其他：

（以下无正文）

| 甲方 | 福建技术师范学院 (加盖公章) | 乙方 | 乙方单位名称并加盖公章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 福建省福清市龙江校园新村1号 | 住所 |  |
| 单位负责人 | 廖深基 | 单位负责人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  | 联系方式 |  |
| 开户银行 | 中国工商银行福建省福清市支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 1402040109008801748 | 账号 |  |

签订地点：福建技术师范学院

签订日期：    年    月    日

注释：

以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报名材料。

提醒：报名文件应与报价文件的实质性内容一致，但无需提供《报价一览表》及其他有关报价的内容。

报 名 材 料

（竞价前上传文件）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：    传真：    邮编：

报价人代表（印刷体）：       签字：

手机：

日期 ：  年 月 日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建方兴招标代理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交文件一式三份。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期： 年 月 日

报价人资格声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方    年   月    日第        （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

我方作为报价人保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

我方无《一、竞价须知》中（四）报价须知的所述情形，否则报价将被拒绝。

特此声明。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法人营业执照

致：福建方兴招标代理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照复印件、由                                    (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                                       (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法定代表人授权书

致：福建方兴招标代理有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：       手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

缴纳税收的证明材料

须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料

缴纳社会保险的证明材料

须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料

经审计的财务状况报告或资信证明

报价人提供2021年度经审计的财务状况报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)；或者提供基本开户银行出具的资信证明。

提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。

特此声明！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

信用信息查询记录

提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

竞价保证金凭证

技术参数及服务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

报价人须逐条填写并响应本竞价文件第二章“竞价内容及要求”中“技术参数及商务条款”所有条款。

例：

| 合同包 | 品目号 | 二、竞价内容及要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

声明函

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并根据竞价文件规定，作如下具体声明：

1、我方是本次采购的货物、服务或工程的国内供货商。

2、我方只提交一个报价文件。但如果我方与其它供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

我方单位负责人与其他供应商不是同一人或者不存在直接控股、管理关系。

我方有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

特此声明！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、报价人认为其他须提供的材料

招标服务费承诺书

致：福建方兴招标代理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价报价文件的要求在领取成交通知书时以现金（或转账、电汇）形式向贵方交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。

特此承诺！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

五、报价文件格式

注释：以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报价材料。

报 价 文 件

(注：竞价时上传电子版/领取通知书时递交纸质版，电子版与纸质版内容应一致。）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：       传真：       邮编：

报价人代表（印刷体）：            签字：

手机：

日期 ：  年 月 日

报价一览表

（报名文件无需提供此件）

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 规格型号 | 竞价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：项目涉及到的已列和需要做但未列出的所有项目（含税）招标人不再产生任何费用；投标以单价、总价报价，超过最高限价的投标报价无效。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

分项报价表（如有）

（报名文件无需提供此件）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 合计 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | - （大写）人民币 元（小写￥： ） |  |  |  |

注：

1．此表投标总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 报价人可根据实际情况编制此表。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：